## 积算仪地址
2MG 生产监测 modbus 协议表 | [14 empty] | 补充内容，用于统计寄存器组的数据
备注说明： | 1. 本转换器共有 2 个串口，其中：一个串口连接声时模块，另外一个串口连接 modbus 总线。 2. 用户组分成 5 级权限，0 为最高级别暂时不对外开放，厂家工程师为 1 级别，生产为 2 级别，合作厂家为 3 级别，普通用户 4 级别。 3. 本协议使用通讯为：波特率 9600、8 个数据位、1 个停止位、无奇偶校验位，帧格式采用标准 modbus 的协议类型。 4 本协议保证协议内容的可扩展性每个段都预留了充足的空间，且对各个数据进行了分类。协议严格限制了数据的读写和数据的范围，上下位可以分别进行判断校验。
积算仪生产 | 出厂整机 （主要用于出产和后期的产品升级）（地址：0x00D0-0x0FFF） | 积算仪出厂整机 | REG_T_FACTORY
|  | 名称 | 单位 | 取值下限 | 取值上限 | 对应变量名 | 说明 | 解析 | 类型 | 寄存器数 | 读写权限 | 地址(DEC) | 地址(HEX) | 用户组 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器个数 | 合法值个数
|  | 设备地址 |  | 1 | 247 | g_modbus_addr | 限制地址不允许更改，始终可读地址0xF7。 | HEX | UINT16 | 1 | RW | 208 | D0 | 3 | D0 | EA | 27 | 26
|  | 表体编号1 | 两个ASCII字符 | 32 | 122 | g_t_id[0] | 大端显示，一共 18 位，ascii 字符显示，每个代表两个字符，如：G062148120001 | STRING | UINT16 | 1 | RW | 209 | D1 | 3
|  | 表体编号2 |  | 32 | 122 | g_t_id[2] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 210 | D2 | 3
|  | 表体编号3 |  | 32 | 122 | g_t_id[4] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 211 | D3 | 3
|  | 表体编号4 |  | 32 | 122 | g_t_id[6] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 212 | D4 | 3
|  | 表体编号5 |  | 32 | 122 | g_t_id[8] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 213 | D5 | 3
|  | 表体编号6 |  | 32 | 122 | g_t_id[10] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 214 | D6 | 3
|  | 表体编号7 |  | 32 | 122 | g_t_id[12] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 215 | D7 | 3
|  | 表体编号8 |  | 32 | 122 | g_t_id[14] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 216 | D8 | 3
|  | 表体编号9 |  | 32 | 122 | g_t_id[16] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 217 | D9 | 3
|  | 硬件版本号1 |  | 32 | 122 | g_t_hard_v[0] | 大端显示前面补空格，如： hd_V1.2 | STRING | UINT16 | 1 | RW | 218 | DA | 3
|  | 硬件版本号2 |  | 32 | 122 | g_t_hard_v[2] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 219 | DB | 3
|  | 硬件版本号3 |  | 32 | 122 | g_t_hard_v[4] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 220 | DC | 3
|  | 硬件版本号4 |  | 32 | 122 | g_t_hard_v[6] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 221 | DD | 3
|  | 硬件版本号5 |  | 32 | 122 | g_t_hard_v[8] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 222 | DE | 3
|  | 软件版本1 |  | 32 | 122 | g_t_soft_v[0] | 大端显示前面补空格，如： hd_V01.10.11 | STRING | UINT16 | 1 | RW | 223 | DF | 3
|  | 软件版本2 |  | 32 | 122 | g_t_soft_v[2] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 224 | E0 | 3
|  | 软件版本3 |  | 32 | 122 | g_t_soft_v[4] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 225 | E1 | 3
|  | 软件版本4 |  | 32 | 122 | g_t_soft_v[6] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 226 | E2 | 3
|  | 软件版本5 |  | 32 | 122 | g_t_soft_v[8] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 227 | E3 | 3
|  | 软件版本6 |  | 32 | 122 | g_t_soft_v[10] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 228 | E4 | 3
|  | 软件版本7 |  | 32 | 122 | g_t_soft_v[12] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 229 | E5 | 3
|  | 软件版本8 |  | 32 | 122 | g_t_soft_v[14] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 230 | E6 | 3
|  | 制造商ID |  | 1 | 0x9999 | g_t_manu_id | 委托加工商编号，未确定 | BCD | UINT16 | 1 | RW | 231 | E7 | 2
|  | 设备类型 |  | 1 | 9 | g_t_model.model | G1.6=1、G2.5、G4、G6、G10、G16、G25、G40、G65 | HEX | UINT16 | 1 | RW | 232 | E8 | 2
|  | 出厂日期 | 日 | 0x20210101 | 0x21000101 | g_t_date | 例：20210101 整型表示,且需要判断日期是否合法 | BCD | UINT32 | 2 | RW | 233 | E9 | 2
注：参数块以 0xD0 作为起始地址共 27 个寄存器 54 字节，寄存器 10 进制范围： 208~234，寄存器 16 进制范围： D0~EA
| 积算仪配置开关 | 积算仪配置参数 | REG_T_CONFIG
|  | 名称 | 单位 | 取值下限 | 取值上限 | 对应变量名 | 说明 | 解析 | 类型 | 寄存器数 | 读写权限 | 地址(DEC) | 地址(HEX) | 用户组 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器个数 | 合法值个数
|  | 存储数据使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.save |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4096 | 1000 | 2 | 1000 | 1021 | 34 | 34
|  | 存储数据状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.save |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4097 | 1001 | 2
|  | 诊断数据使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.diag_data |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4098 | 1002 | 2
|  | 诊断数据状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.diag_data |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4099 | 1003 | 2
|  | 开关阀使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.valve |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4100 | 1004 | 2
|  | 开关阀状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.valve |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4101 | 1005 | 2
|  | 误差修正使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.err |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4102 | 1006 | 2
|  | 误差修正状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.err |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4103 | 1007 | 2
|  | 物联网上传使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.net_up |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4104 | 1008 | 2
|  | 物联网上传状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.net_up |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4105 | 1009 | 2
|  | 服务器或者域名使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.net | 用来切换使用 ip 或者域名 | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4106 | 100A | 2
|  | 服务器或者域名状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.net |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4107 | 100B | 2
|  | 蓝牙使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.ble |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4108 | 100C | 2
|  | 蓝牙状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.ble |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4109 | 100D | 2
|  | 声时模块接收使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.module_rev |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4110 | 100E | 2
|  | 声时模块接收状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.module_rev |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4111 | 100F | 2
|  | 声时模块命令使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.module_cmd |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 4112 | 1010 | 2
|  | 声时模块命令状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.module_cmd |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4113 | 1011 | 2
|  | 设置声时模块数据1使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.module_set1 | 用于写入参数到声时模块中 | HEX | UINT16 | 1 | R | 4114 | 1012 | 2
|  | 设置声时模块数据1状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.module_set1 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4115 | 1013 | 2
|  | 设置声时模块数据2使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.module_set2 | 用于写入参数到声时模块中 | HEX | UINT16 | 1 | R | 4116 | 1014 | 2
|  | 设置声时模块数据2状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.module_set2 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4117 | 1015 | 2
|  | 终端console使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.console |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4118 | 1016 | 2
|  | 终端console状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.console |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4119 | 1017 | 2
|  | 红外数据通讯使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.infrared |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4120 | 1018 | 2
|  | 红外数据通讯状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.infrared |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4121 | 1019 | 2
|  | 防拆外壳被打开开启使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.tamper |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4122 | 101A | 2
|  | 防拆外壳被打开开启状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.tamper |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4123 | 101B | 2
|  | 标定使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.calib |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4124 | 101C | 2
|  | 标定状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.calib |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4125 | 101D | 2
|  | 积算仪电量过低使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.t_low_p |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4126 | 101E | 2
|  | 积算仪电量过低状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.t_low_p |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4127 | 101F | 2
|  | 模块电量过低使能 |  | 0 | 1 | g_t_ctrl.m_low_p |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4128 | 1020 | 2
|  | 模块电量过低状态 |  | 0 | 1 | g_t_status.m_low_p |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 4129 | 1021 | 2
注：参数块以 0x1000 作为起始地址共 34 个寄存器 14 字节，寄存器 10 进制范围： 4096~4102，寄存器 16 进制范围： 1000~1006
| 积算仪参数 （主要用于出产和后期的产品升级）（地址：0x00D0-0x0FFF） | 积算仪其他参数 | REG_T_PARA
|  | 名称 | 单位 | 取值下限 | 取值上限 | 对应变量名 | 说明 | 解析 | 类型 | 寄存器数 | 读写权限 | 地址(DEC) | 地址(HEX) | 用户组 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器个数 | 合法值个数
|  | 设备类型 |  | 1 | 9 | g_t_model.model | 和设备型号时同一个变量，这边只读 | HEX | UINT16 | 1 | RW | 8192 | 2000 | 4 | 2000 | 2026 | 39 | 31
|  | 最小流量 |  | 0.001 | 10 | g_t_model.qmin |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 8193 | 2001 | 4
|  | 最大流量 |  | 100 | 10000 | g_t_model.qmax |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 8195 | 2003 | 4
|  | 始动流量 |  | 0.1 | 10 | g_t_model.threshold |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 8197 | 2005 | 4
|  | 脉冲当量 |  | 0.01 | 100 | g_t_model.p4flow |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 8199 | 2007 | 4
|  | 正向累积量 |  | 0.001 | 10000000 | g_t_total_p |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 8201 | 2009 | 4
|  | 反向累积量 |  | 0.001 | 10000000 | g_t_total_n |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 8203 | 200B | 4
|  | 正常冻结间隔 |  | 0 | 100 | g_t_freeze_time |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 8205 | 200D | 4
|  | 积算仪指定模块的默认工作模式 |  |  |  | g_t_m_def_state |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 8206 | 200E | 4
|  | 标况温度 |  | -50 | 60 | g_t_std_temp |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 8207 | 200F | 4
|  | 标况压力 |  | 30 | 200 | g_t_std_press |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 8209 | 2011 | 4
|  | 上传时间 |  | 0 | 23 | g_t_up_time |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 8211 | 2013 | 4
|  | 服务器域名1 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[0] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8212 | 2014 | 4
|  | 服务器域名2 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[2] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8213 | 2015 | 4
|  | 服务器域名3 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[4] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8214 | 2016 | 4
|  | 服务器域名4 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[6] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8215 | 2017 | 4
|  | 服务器域名5 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[8] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8216 | 2018 | 4
|  | 服务器域名6 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[10] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8217 | 2019 | 4
|  | 服务器域名7 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[12] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8218 | 201A | 4
|  | 服务器域名8 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[14] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8219 | 201B | 4
|  | 服务器域名9 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[16] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8220 | 201C | 4
|  | 服务器域名10 |  | 32 | 122 | g_net_addr.domain[18] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8221 | 201D | 4
|  | IP1 |  | 32 | 122 | g_net_addr.ip[0] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8222 | 201E | 4
|  | IP2 |  | 32 | 122 | g_net_addr.ip[2] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8223 | 201F | 4
|  | IP3 |  | 32 | 122 | g_net_addr.ip[4] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8224 | 2020 | 4
|  | IP4 |  | 32 | 122 | g_net_addr.ip[6] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8225 | 2021 | 4
|  | IP5 |  | 32 | 122 | g_net_addr.ip[8] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8226 | 2022 | 4
|  | IP6 |  | 32 | 122 | g_net_addr.ip[10] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8227 | 2023 | 4
|  | IP7 |  | 32 | 122 | g_net_addr.ip[12] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8228 | 2024 | 4
|  | IP8 |  | 32 | 122 | g_net_addr.ip[14] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 8229 | 2025 | 4
|  | 端口号 |  | 1000 | 65535 | g_t_tcp_port |  | HEX | UINT16 | 1 | RW | 8230 | 2026 | 4
注：参数块以 0x2000 作为起始地址共 39 个寄存器 78 字节，寄存器 10 进制范围： 8192~8230，寄存器 16 进制范围： 2000~2026
| 积算仪误差修正 （地址： 0x1000-0x1FFF） | 积算仪误差修正 | REG_T_ERR
|  | 名称 | 单位 | 取值下限 | 取值上限 | 对应变量名 | 说明 | 解析 | 类型 | 寄存器数 | 读写 | 地址(DEC) | 地址(HEX) | 用户组 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器个数 | 合法值个数
|  | 工况瞬时量修正点数 |  | 0 | 10 | g_t_amend.points_num | 当点数为 0 或修正未开启时都不启用修正 | HEX | UINT16 | 1 | RW | 12288 | 3000 | 2 | 3000 | 3030 | 49 | 25
|  | 工况瞬时量平均值1 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[0].val | 上位机读时：要求寄存器每组误差修正值整块读入，声时模块修正数据合成后内部实际使用修正曲线，（声时模块-标准表）/标准表 *100% | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12289 | 3001 | 2
|  | 工况瞬时量误差值1 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[0].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12291 | 3003 | 2
|  | 工况瞬时量平均值2 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[1].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12293 | 3005 | 2
|  | 工况瞬时量误差值2 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[1].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12295 | 3007 | 2
|  | 工况瞬时量平均值3 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[2].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12297 | 3009 | 2
|  | 工况瞬时量误差值3 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[2].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12299 | 300B | 2
|  | 工况瞬时量平均值4 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[3].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12301 | 300D | 2
|  | 工况瞬时量误差值4 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[3].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12303 | 300F | 2
|  | 工况瞬时量平均值5 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[4].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12305 | 3011 | 2
|  | 工况瞬时量误差值5 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[4].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12307 | 3013 | 2
|  | 工况瞬时量平均值6 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[5].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12309 | 3015 | 2
|  | 工况瞬时量误差值6 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[5].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12311 | 3017 | 2
|  | 工况瞬时量平均值7 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[6].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12313 | 3019 | 2
|  | 工况瞬时量误差值7 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[6].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12315 | 301B | 2
|  | 工况瞬时量平均值8 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[7].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12317 | 301D | 2
|  | 工况瞬时量误差值8 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[7].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12319 | 301F | 2
|  | 工况瞬时量平均值9 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[8].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12321 | 3021 | 2
|  | 工况瞬时量误差值9 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[8].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12323 | 3023 | 2
|  | 工况瞬时量平均值10 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[9].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12325 | 3025 | 2
|  | 工况瞬时量误差值10 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[9].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12327 | 3027 | 2
|  | 工况瞬时量平均值11 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[10].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12329 | 3029 | 2
|  | 工况瞬时量误差值11 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[10].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12331 | 302B | 2
|  | 工况瞬时量平均值12 | L/h | -100000 | 100000 | g_t_amend.point[11].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12333 | 302D | 2
|  | 工况瞬时量误差值12 | % | -100 | 100 | g_t_amend.point[11].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 12335 | 302F | 2
注：参数块以 0x3000 作为起始地址共 41 个寄存器 232 字节，寄存器 10 进制范围： 12288~12327，寄存器 16 进制范围： 3000~3028
声时模块数据 | 声时模块发送数据 | 声时模块数据 | REG_M_DATA
|  | 名称 | 单位 | 取值下限 | 取值上限 | 对应变量名 | 说明 | 解析 | 类型 | 寄存器数 | 读写权限 | 地址(DEC) | 地址(HEX) | 用户组 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器个数 | 合法值个数
|  | 瞬时流量 | L/h | 0.01 | 30000 | g_m_bus_base.qusm | 基础数据，每次都会采样 | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40960 | A000 | 3 | A000 | A02F | 48 | 28
|  | 正向声时 | ns | 50 | 500 | g_m_bus_base.tup |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40962 | A002 | 3
|  | 逆向声时 | ns | 50 | 500 | g_m_bus_base.tdn |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40964 | A004 | 3
|  | 温度 | ℃ | -35 | 60 | g_m_bus_base.temp |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40966 | A006 | 3
|  | 压力 | kPa | 60 | 1000 | g_m_bus_base.press |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40968 | A008 | 3
|  | 增益1 |  | 0 | 255 | g_m_bus_base.gain1 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 40970 | A00A | 3
|  | 增益2 |  | 0 | 255 | g_m_bus_base.gain2 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 40971 | A00B | 3
|  | 诊断瞬时流量 | L/h | 0.01 | 30000 | g_m_bus_diag.qusm | 诊断数据单独带有时间戳，分开成单独变量进行处理 | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40972 | A00C | 3
|  | 诊断正向声时1 | ns | 50 | 500 | g_m_bus_diag.tup1 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40974 | A00E | 3
|  | 诊断逆向声时1 | ns | 50 | 500 | g_m_bus_diag.tdn1 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40976 | A010 | 3
|  | 诊断正向声时2 | ns | 50 | 500 | g_m_bus_diag.tup2 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40978 | A012 | 3
|  | 诊断逆向声时2 | ns | 50 | 500 | g_m_bus_diag.tdn2 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40980 | A014 | 3
|  | 诊断声速1 | m/s | 200 | 500 | g_m_bus_diag.vos1 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40982 | A016 | 3
|  | 诊断温度 | ℃ | -35 | 60 | g_m_bus_diag.temp |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40984 | A018 | 3
|  | 诊断压力 | kPa | 60 | 1000 | g_m_bus_diag.press |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40986 | A01A | 3
|  | 诊断增益1 |  | 0 | 255 | g_m_bus_diag.gain1 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 40988 | A01C | 3
|  | 诊断增益2 |  | 0 | 255 | g_m_bus_diag.gain2 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 40989 | A01D | 3
|  | 诊断Rup1 | ns | 0.01 | 2 | g_m_bus_diag.rup1 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40990 | A01E | 3
|  | 诊断Rdown1 | ns | 0.01 | 2 | g_m_bus_diag.rdn1 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40992 | A020 | 3
|  | 诊断Rup2 | ns | 0.01 | 2 | g_m_bus_diag.rup2 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40994 | A022 | 3
|  | 诊断Rdown2 | ns | 0.01 | 2 | g_m_bus_diag.rdn2 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 40996 | A024 | 3
|  | 诊断Err1 |  | 0 | 256 | g_m_bus_diag.err1 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 40998 | A026 | 3
|  | 诊断Err2 |  | 0 | 256 | g_m_bus_diag.err2 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 40999 | A027 | 3
|  | 诊断Sys |  | 0 | 256 | g_m_bus_diag.sys |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 41000 | A028 | 3
|  | 诊断测量次数 | 次 | 1 | 64 | g_m_bus_diag.meas_cnt |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 41001 | A029 | 3
|  | 诊断DW1 |  | 0.01 | 2 | g_m_bus_diag.dw1 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 41002 | A02A | 3
|  | 诊断DW2 |  | 0.01 | 2 | g_m_bus_diag.dw2 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 41004 | A02C | 3
|  | 诊断声速2 | m/s | 200 | 500 | g_m_bus_diag.vos2 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 41006 | A02E | 3
注：参数块以 0xA000 作为起始地址共 48 个寄存器 96 字节，寄存器 10 进制范围： 40960~41007，寄存器 16 进制范围： A000~A02F
| 声时模块参数1 | 声时模块参数1 | REG_M_PARA1
|  | 名称 | 单位 | 取值下限 | 取值上限 | 对应变量名 | 说明 | 解析 | 类型 | 寄存器数 | 读写权限 | 地址(DEC) | 地址(HEX) | 用户组 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器个数 | 合法值个数
|  | 表体编号1 | 两个ASCII字符 | 32 | 122 | g_m_para1.id[0] | 大端显示，一共 18 位，ascii 字符显示，每个代表两个字符，如：G062148120001 | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41216 | A100 | 3 | A100 | A121 | 34 | 28
|  | 表体编号2 |  | 32 | 122 | g_m_para1.id[2] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41217 | A101 | 3
|  | 表体编号3 |  | 32 | 122 | g_m_para1.id[4] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41218 | A102 | 3
|  | 表体编号4 |  | 32 | 122 | g_m_para1.id[6] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41219 | A103 | 3
|  | 表体编号5 |  | 32 | 122 | g_m_para1.id[8] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41220 | A104 | 3
|  | 表体编号6 |  | 32 | 122 | g_m_para1.id[10] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41221 | A105 | 3
|  | 表体编号7 |  | 32 | 122 | g_m_para1.id[12] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41222 | A106 | 3
|  | 硬件版本号1 |  | 32 | 122 | g_m_para1.hard_v[0] | 大端显示前面补空格，如：WSLG4-V2.2 | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41223 | A107 | 3
|  | 硬件版本号2 |  | 32 | 122 | g_m_para1.hard_v[2] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41224 | A108 | 3
|  | 硬件版本号3 |  | 32 | 122 | g_m_para1.hard_v[4] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41225 | A109 | 3
|  | 硬件版本号4 |  | 32 | 122 | g_m_para1.hard_v[6] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41226 | A10A | 3
|  | 硬件版本号5 |  | 32 | 122 | g_m_para1.hard_v[8] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41227 | A10B | 3
|  | 软件版本1 |  | 32 | 122 | g_m_para1.soft_v[0] | 大端显示前面补空格，如： UMU_32L431_V1.0 | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41228 | A10C | 3
|  | 软件版本2 |  | 32 | 122 | g_m_para1.soft_v[2] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41229 | A10D | 3
|  | 软件版本3 |  | 32 | 122 | g_m_para1.soft_v[4] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41230 | A10E | 3
|  | 软件版本4 |  | 32 | 122 | g_m_para1.soft_v[6] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41231 | A10F | 3
|  | 软件版本5 |  | 32 | 122 | g_m_para1.soft_v[8] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41232 | A110 | 3
|  | 软件版本6 |  | 32 | 122 | g_m_para1.soft_v[10] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41233 | A111 | 3
|  | 软件版本7 |  | 32 | 122 | g_m_para1.soft_v[12] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41234 | A112 | 3
|  | 软件版本8 |  | 32 | 122 | g_m_para1.soft_v[14] |  | STRING | UINT16 | 1 | RW | 41235 | A113 | 3
|  | 理论声程1 | mm | 10 | 10000 | g_m_para1.t_len1 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 41236 | A114 | 3
|  | 理论声程2 | mm | 10 | 10000 | g_m_para1.t_len2 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 41238 | A116 | 3
|  | 实际声程1 | mm | 10 | 10000 | g_m_para1.r_len1 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 41240 | A118 | 3
|  | 实际声程2 | mm | 10 | 10000 | g_m_para1.r_len2 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 41242 | A11A | 3
|  | 增益1 |  | 0 | 255 | g_m_para1.gain1 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 41244 | A11C | 3
|  | 增益2 |  | 0 | 255 | g_m_para1.gain2 |  | HEX | UINT16 | 1 | R | 41245 | A11D | 3
|  | 声速1 | m/s | 200 | 500 | g_m_para1.vos1 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 41246 | A11E | 3
|  | 声速2 | m/s | 200 | 500 | g_m_para1.vos2 |  | FLOAT | REAL4 | 2 | R | 41248 | A120 | 3
注：参数块以 0xA02E 作为起始地址共 34 个寄存器 488 字节，寄存器 10 进制范围： 41006~41249，寄存器 16 进制范围： A02E~A121
| 误差修正 （地址： 0x1000-0x1FFF） | 声时模块参数2 | REG_M_PARA2
|  | 名称 | 单位 | 取值下限 | 取值上限 | 对应变量名 | 说明 | 解析 | 类型 | 寄存器数 | 读写 | 地址(DEC) | 地址(HEX) | 用户组 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器个数 | 合法值个数
|  | 工况瞬时量修正点数 |  | 0 | 10 | g_m_para2.points_num | 当点数为 0 或修正未开启时都不启用修正 | HEX | UINT16 | 1 | RW | 41472 | A200 | 3 | A200 | A230 | 49 | 25
|  | 工况瞬时量修正点1 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[0].val | 上位机读时：要求寄存器每组误差修正值整块读入，声时模块修正数据合成后内部实际使用修正曲线，（声时模块-标准表）/标准表 *100% | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41473 | A201 | 3
|  | 工况瞬时量误差值1 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[0].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41475 | A203 | 3
|  | 工况瞬时量修正点2 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[1].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41477 | A205 | 3
|  | 工况瞬时量误差值2 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[1].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41479 | A207 | 3
|  | 工况瞬时量修正点3 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[2].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41481 | A209 | 3
|  | 工况瞬时量误差值3 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[2].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41483 | A20B | 3
|  | 工况瞬时量修正点4 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[3].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41485 | A20D | 3
|  | 工况瞬时量误差值4 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[3].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41487 | A20F | 3
|  | 工况瞬时量修正点5 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[4].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41489 | A211 | 3
|  | 工况瞬时量误差值5 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[4].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41491 | A213 | 3
|  | 工况瞬时量修正点6 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[5].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41493 | A215 | 3
|  | 工况瞬时量误差值6 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[5].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41495 | A217 | 3
|  | 工况瞬时量修正点7 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[6].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41497 | A219 | 3
|  | 工况瞬时量误差值7 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[6].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41499 | A21B | 3
|  | 工况瞬时量修正点8 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[7].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41501 | A21D | 3
|  | 工况瞬时量误差值8 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[7].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41503 | A21F | 3
|  | 工况瞬时量修正点9 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[8].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41505 | A221 | 3
|  | 工况瞬时量误差值9 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[8].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41507 | A223 | 3
|  | 工况瞬时量修正点10 | L/h | -100000 | 100000 | g_m_para2.point[9].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41509 | A225 | 3
|  | 工况瞬时量误差值10 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[9].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41511 | A227 | 3
|  | 工况瞬时量修正点11 | L/h | -100 | 100 | g_m_para2.point[10].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41513 | A229 | 3
|  | 工况瞬时量误差值11 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[10].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41515 | A22B | 3
|  | 工况瞬时量修正点12 | L/h | -100 | 100 | g_m_para2.point[11].val |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41517 | A22D | 3
|  | 工况瞬时量误差值12 | % | -100 | 100 | g_m_para2.point[11].err |  | FLOAT | REAL4 | 2 | RW | 41519 | A22F | 3
注：参数块以 0xA200 作为起始地址共 41 个寄存器 232 字节，寄存器 10 进制范围： 41472~41511，寄存器 16 进制范围： A200~A228

## test
80 | 良
96 | 优秀
55 | 不及格
结果176
2
5
3001
3003
3005
3007
3009
3011
3013
3015
3017
3019
3021
3023
3025
3027
3029
3031
3033
3035
3037
3039
3041
3043
3045
3047
3049
3051
3053
3055
3057
| 3059 |  |  | FR_AVER1
| 3061 |  |  | FR_ERR
3063
3065
| 3067 | [8 empty] | Uint16 | 12288 | 3000
| 3069 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 1 |  | 3001 |  | FR_AVER1 | 0.66 | real4 | 12289 | 3001
| 3071 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 1 |  | 3003 |  | FR_ERR1 | 0.66 | real4 | 12291 | 3003
| 3073 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 2 |  | 3005 |  | FR_AVER2 | 0.66 | real4 | 12293 | 3005
| 3075 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 2 |  | 3007 |  | FR_ERR2 | 0.66 | real4 | 12295 | 3007
| 3077 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 3 |  | 3009 |  | FR_AVER3 | 0.66 | real4 | 12297 | 3009
| 3079 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 3 |  | 3011 |  | FR_ERR3 | 0.66 | real4 | 12299 | 300B
| 3081 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 4 |  | 3013 |  | FR_AVER4 | 0.66 | real4 | 12301 | 300D
| 3083 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 4 |  | 3015 |  | FR_ERR4 | 0.66 | real4 | 12303 | 300F
| 3085 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 5 |  | 3017 |  | FR_AVER5 | 0.66 | real4 | 12305 | 3011
| 3087 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 5 |  | 3019 |  | FR_ERR5 | 0.66 | real4 | 12307 | 3013
| 3089 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 6 |  | 3021 |  | FR_AVER6 | 0.66 | real4 | 12309 | 3015
| 3091 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 6 |  | 3023 |  | FR_ERR6 | 0.66 | real4 | 12311 | 3017
| 3093 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 7 |  | 3025 |  | FR_AVER7 | 0.66 | real4 | 12313 | 3019
| 3095 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 7 |  | 3027 |  | FR_ERR7 | 0.66 | real4 | 12315 | 301B
| 3097 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 8 |  | 3029 |  | FR_AVER8 | 0.66 | real4 | 12317 | 301D
| 3099 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 8 |  | 3031 |  | FR_ERR8 | 0.66 | real4 | 12319 | 301F
| 3101 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 9 |  | 3033 |  | FR_AVER9 | 0.66 | real4 | 12321 | 3021
| 3103 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 9 |  | 3035 |  | FR_ERR9 | 0.66 | real4 | 12323 | 3023
| 3105 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 10 |  | 3037 |  | FR_AVER10 | 0.66 | real4 | 12325 | 3025
| 3107 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 10 |  | 3039 |  | FR_ERR10 | 0.66 | real4 | 12327 | 3027
| 3109 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 11 |  | 3041 |  | FR_AVER11 | 0.66 | real4 | 12329 | 3029
| 3111 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 11 |  | 3043 |  | FR_ERR11 | 0.66 | real4 | 12331 | 302B
| 3113 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 12 |  | 3045 |  | FR_AVER12 | 0.66 | real4 | 12333 | 302D
| 3115 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 12 |  | 3047 |  | FR_ERR12 | 0.66 | real4 | 12335 | 302F
| 3117 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 13 |  | 3049 |  | FR_AVER13 | 0.66 | real4 | 12337 | 3031
| 3119 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 13 |  | 3051 |  | FR_ERR13 | 0.66 | real4 | 12339 | 3033
| 3121 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 14 |  | 3053 |  | FR_AVER14 | 0.66 | real4 | 12341 | 3035
| 3123 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 14 |  | 3055 |  | FR_ERR14 | 0.66 | real4 | 12343 | 3037
| 3125 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 15 |  | 3057 |  | FR_AVER15 | 0.66 | real4 | 12345 | 3039
| 3127 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 15 |  | 3059 |  | FR_ERR15 | 0.66 | real4 | 12347 | 303B
| 3129 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 16 |  | 3061 |  | FR_AVER16 | 0.66 | real4 | 12349 | 303D
| 3131 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 16 |  | 3063 |  | FR_ERR16 | 0.66 | real4 | 12351 | 303F
| 3133 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 17 |  | 3065 |  | FR_AVER17 | 0.66 | real4 | 12353 | 3041
| 3135 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 17 |  | 3067 |  | FR_ERR17 | 0.66 | real4 | 12355 | 3043
| 3137 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 18 |  | 3069 |  | FR_AVER18 | 0.66 | real4 | 12357 | 3045
| 3139 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 18 |  | 3071 |  | FR_ERR18 | 0.66 | real4 | 12359 | 3047
| 3141 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 19 |  | 3073 |  | FR_AVER19 | 0.66 | real4 | 12361 | 3049
| 3143 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 19 |  | 3075 |  | FR_ERR19 | 0.66 | real4 | 12363 | 304B
| 3145 |  |  | 声时模块工况瞬时量平均值 20 |  | 3077 |  | FR_AVER20 | 0.66 | real4 | 12365 | 304D
| 3147 |  |  | 声时模块工况瞬时量误差值 20 |  | 3079 |  | FR_ERR20 | 0.66 | real4 | 12367 | 304F
名称 | 说明 | 取值范围 | 说明 | 类型 | 寄存器数 | 读写 | 地址(DEC) | 地址(HEX) | 模拟数据
声时模块产品序列号 | 生产版本号（主要用于出产和后期的产品升级） | 0x00000000～0xffffffff 注：同时为积算仪测量值,出厂默认编号为 0xfffffff0 | 声时模块参数 G1(该段地址存储的是机械和换能器相关内容配置) 注： 上位机读 G1 时：要求寄存器整块同时读取和同时写入 | Uint32 | 2 | R/W | 4096 | 1000 | 0xf0f0f0f0 | uint32_t
声时模块硬件版本 |  | 硬件版本号 |  | Uint16 | 1 | R/W | 4098 | 1002 | 100 | uint16_t
声时模块软件版本 |  | 软件版本号 |  | Uint16 | 1 | R/W | 4099 | 1003 | 100 | uint16_t
口径（截面积 mm2） | 产品固定 | >0 |  | real4 | 2 | R/W | 4100 | 1004 | 66.66 | float
标准声程1(mm) | 模块为四声道，每组对应一组声道 | >0（标准声程用于补偿机械结构差异过大，量产一般不会再用到） |  | real4 | 2 | R/W | 4102 | 1006 | 66.66 | float
实际声程1(mm) |  | >0 |  | real4 | 2 | R/W | 4104 | 1008 | 66.66 | float
角度1(度) |  | 0～90 |  | real4 | 2 | R/W | 4112 | 1010 | 66.66 | float
标准声程2(mm) |  | >0 |  | real4 | 2 | R/W | 4114 | 1012 | 66.66 | float
实际声程2(mm) |  | >0 |  | real4 | 2 | R/W | 4116 | 1014 | 66.66 | float
角度2(度) |  | 0～90 |  | real4 | 2 | R/W | 4118 | 1016 | 66.66 | float
标准声程3(mm) |  | >0 |  | real4 | 2 | R/W | 4120 | 1018 | 66.66 | float
实际声程3(mm) |  | >0 |  | real4 | 2 | R/W | 4128 | 1020 | 66.66 | float
角度3(度) |  | 0～90 |  | real4 | 2 | R/W | 4130 | 1022 | 66.66 | float
标准声程4(mm) |  | >0 |  | real4 | 2 | R/W | 4132 | 1024 | 66.66 | float
实际声程4(mm) |  | >0 |  | real4 | 2 | R/W | 4134 | 1026 | 66.66 | float
角度4(度) |  | 0～90 |  | real4 | 2 | R/W | 4136 | 1028 | 66.66 | float
声延时1A(us) | 声延时数据 | 0～100 |  | real4 | 2 | R/W | 4144 | 1030 | 66.66 | float
声延时1B(us) |  | 0～100 |  | real4 | 2 | R/W | 4146 | 1032 | 66.66 | float
声延时2A(us) |  | 0～100 |  | real4 | 2 | R/W | 4148 | 1034 | 66.66 | float
声延时2B(us) |  | 0～100 |  | real4 | 2 | R/W | 4150 | 1036 | 66.66 | float
声延时3A(us) |  | 0～100 |  | real4 | 2 | R/W | 4152 | 1038 | 66.66 | float
声延时3B(us) |  | 0～100 |  | real4 | 2 | R/W | 4160 | 1040 | 66.66 | float
声延时4A(us) |  | 0～100 |  | real4 | 2 | R/W | 4162 | 1042 | 66.66 | float
声延时4B(us) |  | 0～100 |  | real4 | 2 | R/W | 4164 | 1044 | 66.66 | float
注：参数块 G2 以 0x1000 作为起始地址共 70 个寄存器 140 字节，寄存器 10 进制范围： 4096~4165，寄存器 16 进制范围： 1000~1045
2. 声时模块参数 G2
正常检测频次（每秒测量多少次，默认 50 预留固定） | 计量频次 | 0-50 | 声时模块参数 G2(该段地址存储的是电子触发信号的内容) 注： 1、上位机读 G2 时：要求寄存器整块同时读取和同时写入 2、自动增益和固定增益不可同时使用，只有相应的增益模式生效时数据才有效。 | Uint16 | 1 | R/W | 8192 | 2000 | 100 | uint16_t
低功耗检测频次 |  | 0-20 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8193 | 2001 | 100 | uint16_t |  | 1
其他计量模式（预留） |  | 暂无 |  | Uint16 | 2 |  | 8194 | 2002 | 100 | uint16_t |  | 2
触发脉冲数 | 触发控制 | LL：1～127（主要用于针对不同的换能器） |  | Uint16 | 1 | R/W | 8196 | 2004 | 100 | uint16_t |  | 3
触发频率（换能器型号） |  | HH：N=1～15，触发频率=4MHZ/(N+1)（主要用于针对不同的换能器） |  | Uint16 | 1 | R/W | 8197 | 2005 | 100 | uint16_t |  | 4
增益控制模式 |  | BIT0：0：自动增益，1：固定增益 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8198 | 2006 | 100 | uint16_t |  | 5
固定增益数字电位器设置值1(1A) | 固定增益值设置，根据不同型号作为出厂的默认设置。且如果增益控制模式为固定增益，则这些值可以手动设置，否则不能设置。 | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8199 | 2007 | 100 | uint16_t |  | 6
固定增益数字电位器设置值1(1B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8200 | 2008 | 100 | uint16_t |  | 7
固定增益数字电位器设置值1(2A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8201 | 2009 | 100 | uint16_t |  | 8
固定增益数字电位器设置值1(2B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8208 | 2010 | 100 | uint16_t |  | 9
固定增益数字电位器设置值1(3A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8209 | 2011 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值1(3B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8210 | 2012 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值1(4A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8211 | 2013 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值1(4B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8212 | 2014 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值2(1A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8213 | 2015 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值2(1B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8214 | 2016 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值2(2A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8215 | 2017 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值2(2B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8216 | 2018 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值2(3A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8217 | 2019 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值2(3B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8224 | 2020 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值2(4A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8225 | 2021 | 100 | uint16_t
固定增益数字电位器设置值2(4B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8226 | 2022 | 100 | uint16_t
自动增益信号目标幅度(1A)(V) | 自动增益设置 | 1~30V |  | real4 | 2 | R/W | 8227 | 2023 | 66.66 | float
自动增益信号目标幅度(1B)(V) |  | 1~30V |  | real4 | 2 | R/W | 8229 | 2025 | 66.66 | float
自动增益信号目标幅度(2A)(V) |  | 1~30V |  | real4 | 2 | R/W | 8231 | 2027 | 66.66 | float
自动增益信号目标幅度(2B)(V) |  | 1~30V |  | real4 | 2 | R/W | 8233 | 2029 | 66.66 | float
自动增益信号目标幅度(3A)(V) |  | 1~30V |  | real4 | 2 | R/W | 8241 | 2031 | 66.66 | float
自动增益信号目标幅度(3B)(V) |  | 1~30V |  | real4 | 2 | R/W | 8243 | 2033 | 66.66 | float
自动增益信号目标幅度(4A)(V) |  | 1~30V |  | real4 | 2 | R/W | 8245 | 2035 | 66.66 | float
自动增益信号目标幅度(4B)(V) |  | 1~30V |  | real4 | 2 | R/W | 8247 | 2037 | 66.66 | float
自动增益数字电位器1(1A) | 自动增益读取 | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8249 | 2039 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器1(1B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8256 | 2040 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器1(2A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8257 | 2041 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器1(2B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8258 | 2042 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器1(3A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8259 | 2043 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器1(3B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8260 | 2044 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器1(4A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8261 | 2045 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器1(4B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8262 | 2046 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器2(1A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8263 | 2047 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器2(1B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8264 | 2048 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器2(2A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8265 | 2049 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器2(2B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8272 | 2050 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器2(3A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8273 | 2051 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器2(3B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8274 | 2052 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器2(4A) |  | LL：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8275 | 2053 | 100 | uint16_t
自动增益数字电位器2(4B) |  | HH：0～255 |  | Uint16 | 1 | R | 8276 | 2054 | 100 | uint16_t
延时单稳（延时多长时间后采集波形） | 接收处理方式 | >0 |  | real4 | 2 | R/W | 8277 | 2055 | 66.66 | float
计时沿选择 |  | LL：0：上升沿；1：下降沿 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8279 | 2057 | 100 | uint16_t
计时回波选择 |  | HH：0:N波；1:N+1波；2:N+2波; 3:平均值 |  | Uint16 | 1 | R/W | 8280 | 2058 | 100 | uint16_t
注：参数块 G2 以 0x2000 作为起始地址共 89 个寄存器 178 字节，寄存器 10 进制范围： 8192~8280，寄存器 16 进制范围： 2000~2058
3. 声时模块参数 G3
声时模块工况瞬时量修正点数 |  | 0-20 | 声时模块参数 G3(该段地址存储的修正内容) 注： 上位机读 G3 时：要求寄存器每组误差修正值整块读入 | Uint16 | 1 | R | 12288 | 3000 | 100 | uint16_t
声时模块工况瞬时量平均值1(m3/h) | 逐个对应每组修正值 | 声时模块修正数据合成后内部实际使用修正曲线 |  | real4 | 2 | R/W | 12289 | 3001 | 66.66 | float
声时模块工况瞬时量误差值2 |  | （声时模块-标准表）/标准表 *100% |  | real4 | 2 | R/W | 12291 | 3003 | 66.66 | float
其他n多组数据值 |  |  |  | real4 | 76 | R/W | 12293 | 3005 | 66.66 | float
注：参数块 G2 以 0x3000 作为起始地址共 81 个寄存器 162 字节，寄存器 10 进制范围： 12288~12368，寄存器 16 进制范围： 3000~3080
4. 声时模块参数 G4
详细错误信息 |  | BIT5： 模块意外掉电重启（0：正常，1：出错/未接） BIT4： 温度传感器读取错误（0：正常，1：出错/未接） BIT3： FLASH 读取错误（0：正常，1：出错/未接） BIT2： 超声采集错误（0：正常，1：出错/未接） BIT1： 负流量（0：正常，1：错误） BIT0： 流量超量程（0：正常，1：错误） | 声时模块参数 G4（计量状态数据读取） 注： 1、上位机读 G4 时：要求寄存器整块同时读取和同时写入 2、自动增益和固定增益不可同时使用，只有相应的增益模式生效时数据才有效。 | Uint16 | 1 | R/W | 16384 | 4000 | 100 | uint16_t
平均声时 T1A（us） | 声时数据 | 30～500us |  | real4 | 2 | R | 16385 | 4001 | 66.66 | float
平均声时 T1B（us） |  | 30～500us |  | real4 | 2 | R | 16387 | 4003 | 66.66 | float
平均声时 T2A（us） |  | 30～500us |  | real4 | 2 | R | 16389 | 4005 | 66.66 | float
平均声时 T2B（us） |  | 30～500us |  | real4 | 2 | R | 16391 | 4007 | 66.66 | float
平均声时 T3A（us） |  | 30～500us |  | real4 | 2 | R | 16393 | 4009 | 66.66 | float
平均声时 T3B（us） |  | 30～500us |  | real4 | 2 | R | 16401 | 4011 | 66.66 | float
平均声时 T4A（us） |  | 30～500us |  | real4 | 2 | R | 16403 | 4013 | 66.66 | float
平均声时 T4B（us） |  | 30～500us |  | real4 | 2 | R | 16405 | 4015 | 66.66 | float
流速1 | 流速数据 | 0～30m/s |  | real4 | 2 | R | 16407 | 4017 | 66.66 | float
流速2 |  | 0～30m/s |  | real4 | 2 | R | 16409 | 4019 | 66.66 | float
流速3 |  | 0～30m/s |  | real4 | 2 | R | 16417 | 4021 | 66.66 | float
流速4 |  | 0～30m/s |  | real4 | 2 | R | 16419 | 4023 | 66.66 | float
声速1 |  | 0～30m/s |  | real4 | 2 | R | 16421 | 4025 | 66.66 | float
声速2 |  | 0～30m/s |  | real4 | 2 | R | 16423 | 4027 | 66.66 | float
声速3 |  | 0～30m/s |  | real4 | 2 | R | 16425 | 4029 | 66.66 | float
声速4 |  | 0～30m/s |  | real4 | 2 | R | 16433 | 4031 | 66.66 | float
瞬时量（总） | 流量数据 | 0～2000m3/h |  | real4 | 2 | R | 16435 | 4033 | 66.66 | float
瞬时流量1 |  | 0～2000m3/h |  | real4 | 2 | R | 16437 | 4035 | 66.66 | float
瞬时流量2 |  | 0～2000m3/h |  | real4 | 2 | R | 16439 | 4037 | 66.66 | float
瞬时流量3 |  | 0～2000m3/h |  | real4 | 2 | R | 16441 | 4039 | 66.66 | float
瞬时流量4 |  | 0～2000m3/h |  | real4 | 2 | R | 16449 | 4041 | 66.66 | float
注：参数块 G2 以 0x4000 作为起始地址共 67 个寄存器 134 字节，寄存器 10 进制范围： 16384~16450，寄存器 16 进制范围： 4000~4042
5. 声时模块参数 Gn（预留数据）
探头T1A回波基线噪声（mV） | 数据预留，暂时不做 | [5 empty] | 0
探头T1B回波基线噪声（mV） | [6 empty] | 0
探头T2A回波基线噪声（mV） | [6 empty] | 0
探头T2B回波基线噪声（mV） | [6 empty] | 0
探头T1A回波第一波幅值（mV） | [6 empty] | 0
探头T1B回波第一波幅值（mV） | [6 empty] | 0
探头T2A回波第一波幅值（mV） | [6 empty] | 0
探头 T2B回波第一波幅值（mV） | [6 empty] | 0
探头T1A回波第一波比率（%） | [6 empty] | 0
探头T1B回波第一波比率（%） | [6 empty] | 0
探头T2A回波第一波比率（%） | [6 empty] | 0
探头T2B回波第一波比率（%） | [6 empty] | 0
探头T1A 回波的峰值波比率 | [6 empty] | 0
探头T1B 回波的峰值波比率 | [6 empty] | 0
探头T2A 回波的峰值波比率 | [6 empty] | 0
探头T2B 回波的峰值波比率 | [6 empty] | 0
探头T1A回波峰值电压（mV） | [6 empty] | 0
探头T1B回波峰值电压（mV） | [6 empty] | 0
探头T2A回波峰值电压（mV） | [6 empty] | 0
探头T2B回波峰值电压（mV） | [6 empty] | 0
探头T1A回波周期时间（us） | [6 empty] | 0
探头T1B回波周期时间（us） | [6 empty] | 0
探头T2A回波周期时间（us） | [6 empty] | 0
探头T2B回波周期时间（us） | [6 empty] | 0
探头T1A第一波CMP参考电压（mV） | [6 empty] | 0
探头T1B第一波CMP参考电压（mV） | [6 empty] | 0
探头T2A第一波CMP参考电压（mV） | [6 empty] | 0
探头T2B第一波CMP参考电压（mV） | [6 empty] | 0
探头T1A发射电压控制所用DPT数值 | [6 empty] | 0
探头T1B发射电压控制所用DPT数值 | [6 empty] | 0
探头T2A发射电压控制所用DPT数值 | [6 empty] | 0
探头T2B发射电压控制所用DPT数值 | [6 empty] | 0
探头T1A AGC所用DPT数值 A | [6 empty] | 0
探头T1A AGC所用DPT数值 B | [6 empty] | 0
探头T1B AGC所用DPT数值 A | [6 empty] | 0
探头T1B AGC所用DPT数值 B | [6 empty] | 0
探头T2A AGC所用DPT数值 A | [6 empty] | 0
探头T2A AGC所用DPT数值 B | [6 empty] | 0
探头T2B AGC所用DPT数值 A | [6 empty] | 0
探头T2B AGC所用DPT数值 B | [6 empty] | 0
方差A0 | [6 empty] | 0
方差B0 | [6 empty] | 0
方差A1 | [6 empty] | 0
方差B1 | [6 empty] | 0
方差A2 | [6 empty] | 0
方差B2 | [6 empty] | 0
方差A3 | [6 empty] | 0
方差B3 | [6 empty] | 0
方差A4 | [6 empty] | 0
方差B4 | [6 empty] | 0
方差A5 | [6 empty] | 0
方差B5 | [6 empty] | 0
方差A6 | [6 empty] | 0
方差B6 | [6 empty] | 0
方差A7 | [6 empty] | 0
方差B7 | [6 empty] | 0
方差A8 | [6 empty] | 0
方差B8 | [6 empty] | 0
方差A9 | [6 empty] | 0
方差B9 | [6 empty] | 0
方差A10 | [6 empty] | 0
方差B10 | [6 empty] | 0
方差A11 | [6 empty] | 0
方差B11 | [6 empty] | 0
方差A12 | [6 empty] | 0
方差B12 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA0 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA1 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA2 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA3 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA4 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA5 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA6 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA7 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA8 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPA9 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB0 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB1 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB2 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB3 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB4 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB5 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB6 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB7 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB8 | [6 empty] | 0
平均声时 TUPB9 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA0 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA1 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA2 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA3 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA4 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA5 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA6 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA7 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA8 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNA9 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB0 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB1 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB2 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB3 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB4 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB5 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB6 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB7 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB8 | [6 empty] | 0
平均声时 TDNB9 | [6 empty] | 0